## technické specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-000685 - "Flexibilní cystoskopy a ureterorenoskopy pro Urologickou kliniku“
Název a typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka 4 ks flexibilních cystoskopů a 3 ks flexibilních ureterorenoskopů pro Urologickou kliniku.
Charakteristika
Doplnění endoskopie Urologické kliniky FN Olomouc, náhrada nefunkčních nebo opotřebovaných nástrojů. Vzhledem k ochraně investic je požadována kompatibilita se stávajícím vybavením kliniky. Z výše uvedeného důvodu požadujeme kompatibilitu s přenosným LED zdrojem světla EndoLED WA91502A od výrobce Olympus. V případě nekompatibility s přenosným LED zdrojem světla EndoLED WA91502A od výrobce Olympus musí být dodány 2 kusy přenosného kompatibilního LED zdroje pro všechny dodané nástroje (1 kus nového LED zdroje je určen pro 4 kusy flexibilních cystoskopů a další 1 kus nového LED zdroje je určen pro 3 kusy flexibilních ureterorenoskopů).
Technická specifikace flexibilního ureterorenoskopu | ano/ne | poznámky/skutečné parametry/odkazy
ureterorenoskop musí mít být určen pro opakované použití
ureterorenoskop musí mít průměr distálního konce maximálně 4,9 Fr
ureterorenoskop musí mít průměr pracovní části maximálně 7,95 Fr
ureterorenoskop musí mít průměr pracovního kanálu maximálně 3,6 Fr
ureterorenoskop musí mít Field of View (úhel zorného pole) alespoň 90°
ureterorenoskop musí mít Direction of View (úhel pohledu) 0°
ureterorenoskop musí mít Depth of Field (hloubku ostrosti) v rozmezí od 2 mm až 50 mm
ureterorenoskop musí mít délku pracovní části alespoň 670 mm
ureterorenoskop musí umožnit ohyb tubusu minimálně o 275° směrem nahoru a o alespoň 275° směrem dolů
ureterorenoskop musí být kompatibilní (připojitelný) s běžnými kamerovými hlavami
ureterorenoskop musí mít pasivní ohyb v distální části
ureterorenoskop musí mít různou tuhost zaváděcího tubusu v celé jeho délce
ureterorenoskop musí umět doostřit obraz na očnici okuláru
ureterorenoskop musí mít vestavění moiré filtr
ureterorenoskop musí být kompatibilní se zdrojem světla Exera II a se světelným kabelem s koncovkou od výrobce Olympus.
k ureterorenoskopu musí jít připojit přenosný LED zdroj světla EndoLED WA91502A od výrobce Olympus, nebo musí být dodán jeden kus přenosného kompatibilního LED zdroje pro všechny 3 kusy flexibilní ureteroskopy
ke každému dodanému ureterorenoskopu musí být dodáno zařízení pro krátkodobé zvýšení průtoku endoskopem
ke každému dodanému ureterorenoskopu musí být dodána ETO krytka pro sterilizaci endoskopu
ke každému dodanému ureterorenoskopu musí být dodán 1 ks přípojného adaptéru oplachu
Technická pecifikace flexibilního cystoskopu | ano/ne
cystoskop musí mít být určen pro opakované použití
cystoskop musí mít průměr distálního konce maximálně 11,7 Fr
cystoskop musí mít průměr pracovní části maximálně 16,5 Fr
cystoskop musí mít velikost pracovního kanálu 7,2 Fr
cystoskop musí mít Field of View (úhel zorného pole) minimálně 120°
cystoskop musí mít Direction of View (úhel pohledu) 0°
cystoskop musí mít Depth of Field (hloubku ostrosti) v rozmezí od 3 mm až 50 mm
cystoskop musí mít délku pracovní části minimálně 380 mm
cystoskop musí umožnit ohyb tubusu minimálně o 210° směrem nahoru a o alespoň 120°směrem dolů
cystoskop musí být kompatibilní s běžnými kamerovými hlavami
cystoskop musí umět doostřit obraz na očnici okuláru
cystoskop musí mít vestavění moiré filtr
k cystoskopu musí jít připojit světlované kabely od různých výrobců
k cystoskopu musí jít připojit přenosný LED zdroj světla EndoLED WA91502A od výrobce Olympus, nebo musí být dodán jeden kus přenosného kompatibilního LED zdroje pro všechny 4 kusy flexibilní cystoskopy
cystoskop musí být kompatibilní se zdrojem světla CLV-S190
ke každému dodanému cystoskopu musí být dodáno zařízení pro krátkodobé zvýšení průtoku endoskopem
ke každému dodanému cystoskopu musí být dodána ETO krytka pro sterilizaci endoskopu
ke každému dodanému cystoskopu musí být dodán 1 ks přípojného adaptéru oplachu
ke každému dodanému cystoskopu musí být dodána 1 sada čistících kartáčků pro endoskop
Obecné požadavky | ano/ne
Nabízené nástroje musí být určeny pro opakované použití, musí být odolné vůči dezinfekci. Vlivem dezinfekce nesmí docházet ke zhoršení jejich kvality.
Nástroje musí být nové, nepoužité a nerepasované.
Součástí dodávky nástrojů bude bezplatné zajištění oprav včetně dodávky potřebných náhradních dílů zdarma po celou dobu záruky.
Součástí dodávky musí být návod na obsluhu k nabízeným nástrojům v ČJ 1 x v listinné podobě, 1 x na CD v souladu se zákonem 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. Návod musí obsahovat informace o správném použití nástroje (určený účel, doporučený způsob ošetření po použití včetně dekontaminace, dezinfekce). V případě, že výrobce stanovil, že pro bezpečné používání nabízeného zboží není návod k použití potřeba, účastník ve své nabídce tuto skutečnost doloží čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou jednat za účastníka, v tomto případě při dodávce nástrojů dodá informace o správném použití a ošetřování nástroje.
Délka záruky minimálně 12 měsíců, případně uveďte jinou delší
UDI kód (doplnit v případě, že produkt má kód již přidělený - není hodnotícím kritériem)
Poznámka: Použití firemních názvů, obrázků či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají obdobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.