## technické specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-000676 „Analyzátor mateřského mléka“
Název a typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu sestavy analyzátoru mateřského mléka na porodnicko-gynekologickou kliniku pro novorozenecké oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Technická specifikace | ano/ne | poznámky/skutečné parametry/odkazy
Sestava se musí skládat z analyzátoru lidského mateřského mléka, ultrazvukového procesoru pro homogenizaci mléka a termostatického ohřívače mléka
Analyzátor mateřského mléka
Analyzátor musí být vybaven barevným displejem
Analyzátor musí pracovat se vzorky o teplotách v rozmezí min. 30 °C - 40 °C
Analyzátor musí disponovat vnitřní pamětí s kapacitou minimálně 4000 měření
Analyzátor musí pracovat na principu transmisní IR spektroskopie ve střední infračervené oblasti
Analyzátor musí vyhodnocovat: Tuky, hrubé bílkoviny, čisté bílkoviny, sacharidy (g/100 ml)
Analyzátor musí dopočítávat celkovou sušinu v mléce (g/100 ml) a energetickou hodnotu (kcal/100 ml)
Měřící rozsahy přístroje musí být minimálně:
• Tuky 0,6 - 5,9 g/100ml
• Hrubé bílkoviny 0,8 - 3 g/100 ml
• Čisté bílkoviny 0,6 - 2,4 g/100 ml
• Sacharidy 5 - 8,7 g/100 ml
Přesnost měření přístroje musí být minimálně: Tuky ±12 %, hrubé bílkoviny, čisté bílkoviny, cukry ±15 %
Analyzátor musí stanovovat hodnoty s přesností na 1 desetinné místo
Doba analýzy nesmí být delší jako 2 minuty/měření
Analyzátor musí být vybaven minimálně USB porty pro připojení Flash disku, myši, klávesnice, aj. a minimálně RS232 portem
Výsledky musí být možné exportovat do PC
Přístroj musí splňovat veškeré evropské direktiva pro in vitro diagnostiku (98/79/EC, IVD nebo EU 746/2017).
Výhřevná lázeň
Musí se jednat o bezvodný systém ohřevu vzorků pro analyzátor mateřského mléka
Na přístroji musí být nastavení teploty s krokem maximálně 0,5°C
Ohřev musí být vybaven displejem zobrazujícím aktuální teplotu (nastavenou)
Teplota ohřevu musí být nastavitelná v rozmezí min.: okolní teplota ( v rozmezí 20 - 30 °C ) až 95°C
Teplotní stabilita musí být minimálně ±0,5°C
Na ohřevu musí být možné provést alespoň jednobodovou kalibraci teploty
Homogenizátor mléka
Musí se jednat o ultrasonický mechanický homogenizátor mléka fungujícím na principu kavitace
Homogenizátor musí být ovládatelný přes tlačítkový panel a musí být možné upravovat jeho nastavení (pulzy, výkmity, doba zpracování - časovač)
Homogenizátor mléka musí být vybaven titanovou sondou o průměru minimálně 3 mm
kapacita sondy pro zpracování musí být minimálně 3 - 10 ml mléka
Sonda musí být výškově nastavitelná pro snadné umístění vzorku do homogenizátoru
Součást dodávky
Součástí dodávky musí být tiskárna připojená k analyzátoru sloužící k tisku výsledků analýzy
Roztok pro validaci linearity a čištění analyzátoru
Roztok určený k čištění kyvety analyzátoru a sondy homogenizátoru
Náplň do bezvodného ohřevu vzorků
Čistící spotřební materiál k údržbě titanové sondy homogenizátoru
Spotřební materiál
Součástí nabídky je předpokládaný odběr spotřebního/opotřebitelného materiálu po celou dobu životnosti přístroje (8let), pro provedení 400 vyšeření/rok. Uchazeč dále uvede kompletní katalogový seznam spotřebního/opotřebitelného materiálu s nabídkovými cenami.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let