## technické specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-000380 „Kazetový sterilizátor“
Název a typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks hlubokomrazícího boxu pro lékárnu včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ano/ne | poznámky/skutečné parametry/odkazy
Přístroj musí mít minimální teplotní rozsah -50°C až -86ºC (při teplotě okolí do +30ºC)
Přístroj musí garantovat homogenní rozložení teploty v celém prostoru boxu pomocí distribuce zdroje chladu podél vnitřních stěn či obdobným způsobem
Přístroj musí mít vnitřní plášť z lakované oceli nebo nerezu odolávající běžné dezinfekci a musí být odolný proti bakteriím
Přístroj musí mít izolaci boxu s použitím technologie izolace stěn pomocí vakua (VIP)
Přístroj musí mít provedení se dvěma kaskádově uspořádanými kompresory tvořícími dvou kaskádový chladicí systém
Přístroj musí používat ekologické HC chladivo na přírodní bázi
Přístroj musí mít mikroprocesorové řízení s displejem
Přístroj musí mít uzamykatelný přístup uživatelským heslem na displeji
Přístroj musí umožnit zablokování mechanismu nastavení hodnot proti náhodnému přenastavení nebo zneužití
Přístroj musí umět uchovat nastavené parametry v případě výpadku elektrického proudu
Přístroj musí umožnit nastavení rozsahu alarmových hodnot teploty
Přístroj musí mít opticko – akustický alarm pro signalizaci poklesu/nárůstu teploty, výpadku napájení elektrickým proudem a otevřených dveří
Přístroj musí mít opětovné automatické spuštění po obnovení napájení elektrickým proudem
Přístroj musí mít minimálně 2 vnitřní izolované dělené dveře
Přístroj musí mít vnější uzamykatelné dveře se speciálním pákovým otevíráním a vakuový ventil umožňující znovuotevření dveří ihned po zavření
Přístroj musí mít minimálně 2 brzděná pojezdová kolečka.
Přístroj musí mít alespoň 1 průchodku pro externí čidla měření teploty
Přístroj musí být skříňového typu, musí mít šířku maximálně 120 cm z důvodu instalačního prostoru, na transportní trase je dveřní otvor o rozměrech V x Š - 195 x 90cm
Přístroj musí mít minimální vnitřní objem 70 litrů a zároveň maximálně 120 litrů (z důvodu instalačního prostoru)
Přístroj musí mít automatický monitorovací systém teploty a vlhkosti – dle již používaného standardu ve FNOL. (systém ConWin – dodavatel Condata) – minimálně jedno čidlo do mrazicího boxu
Přístroj musí mít vniřní prostor dostatečně prostorný, pro uložení krabiček o velikost 250 x 250 x 40mm (Š x H x V)
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ano/ne
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ano/ne
Délka záruky minimálně 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let