## technické specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-000745 „Automatický externí defibrilátor“
Název a typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks automatického externího defibrilátoru pro Provoz dopravy včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ano/ne | poznámky/skutečné parametry/odkazy
Automatický externí defibrilátor musí být určen pro dospělé i dětské pacienty (bez nutnosti výměny elektrod a bez HW klíče)
Přístroj musí být vhodný pro použití a přepravu v sanitním voze
Přístroj musí mít maximální dobu nabíjení výboje 23s při 360J
Přístroj musí mít funkci kontroly a měření impedance pacienta a nabíjení energie řízené podle této hodnoty
Přístroj musí snímat EKG křivku za pomocí defibrilačních elektrod
Přístroj musí mít vysokou odolnost proti vodě a prachu (minimálně IP55)
Přístroj musí mít maximální hmotnost 3,5 kg
Přístroj komunikuje v českém jazyce
Přístroj musí mít automatickou funkci upravení hlasitosti v závislosti na hluku prostředí.
Přístroj musí mít funkci metronom.
Přístroj musí mít indikátor stavu. (min. zařízení, lepicí elektrody a baterie)
Životnost baterie min. 4 let.
Součást dodávky pro automatické externí defibrilátory | ano/ne
Součásti každého přístroje musí být 1ks dospělých/dětských defibrilačních elektrod
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ano/ne
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ano/ne
Délka záruky minimálně 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let