## MTP
Tabulka splnění minimálních technických podmínek VZ-2022-000869
Katetry ICP pro měření nitrolebního tlaku
Specifikováno dle katalogu výr. Raumedic Německo |  | katalogové číslo Raumedic Německo | ANO / NE | Poznámky
Kater neurochirurgický pro měření ICP (Intracranial pressure) - NEUROVENT-P | Neurochirurgické tlakové katétry umožňují přesné měření integrovanými polovodičovými tlakovými čidly. Poskytují záznam křivek nitrolebního tlaku s vysokým rozlišením a bez artefaktu během dočasného nebo trvalého sledování tlaku až po frekvenční analýzu | 092 946-001
Technická specifikace:
Rozsah měření tlaku: -40 až + 400 mm Hg (53 kPa)
Citlivost: 5 μV/V/mm Hg ± 1% (37,5 μV/V/kPa)
Rozsah provozní teploty: 25 C až 45°C
Stabilita nulového bodu ve fyziol. roztoku kuchyňské soli: maximálně 3,0 mm Hg drift za 100 hodin
Rozměry: průměr 5F, délka cca 55 cm
Materiál: tělo katétru: polyuretan, schránka měřícího čipu: titan
Maximální tlak: 1500 mm Hg (200 kPa)
Další vlastnosti:
jednoduché připojení k simulátoru nulového bodu NPS2
bezkalibrační (plug and play) připojení čidla
MRI a CT kompatibilita do 3 Tesla (více v návodu k použití)
Přímé propojení se všemi typy pacientských monitorů
Mikročipová technologie s vysokou stabilitou
UDI kód (doplnit pouze v případě, že produkt/ty tento kód má již přidělený )
Kater neurochirurgický pro měření ICP (Intracranial pressure), teploty a PtiO2 (Brain tissue oxygen) - NEUROVENT-PTO | Neurochirurgické tlakové katétry umožňují přesné měření integrovanými polovodičovými tlakovými čidly. Poskytují záznam křivek nitrolebního tlaku, teploty a PtiO2 s vysokým rozlišením a bez artefaktu během dočasného nebo trvalého sledování tlaku až po frekvenční analýzu. | 095 008-001
Technická specifikace:
Rozsah měření tlaku: -40 až + 400 mm Hg (53 kPa)
Maximální tlak: 1500 mm Hg (200 kPa)
Citlivost: 5 μV/V/mm Hg ± 1% (37,5 μV/V/kPa)
Rozsah provozní teploty: 25 C až 45°C
Rozsah měření PtiO2: 0-200 mmHg
Stabilita nulového bodu ve fyziol. roztoku kuchyňské soli: maximálně 3,0 mm Hg drift za 100 hodin
Rozměry: průměr 5F, délka cca 55 cm
Materiál: tělo katétru: polyuretan, schránka měřícího čipu: titan
Další vlastnosti:
jednoduché připojení k simulátoru nulového bodu NPS2
bezkalibrační (plug and play) připojení čidla
MRI a CT kompatibilita do 3 Tesla (více v návodu k použití)
Mikročipová technologie s vysokou stabilitou
Propojení se všemi typy pacientských monitorů při použití monitoru Datalogger MPR2 nebo NeuroSmart
UDI kód (doplnit pouze v případě, že produkt/ty tento kód má již přidělený )
Poznámka: Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.