## MTP
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-001051 - Bronchoskopy jednorázové II
Technické požadavky
Název | Popis | ANO/NE | poznámky/skutečné parametry/odkazy
Bronchoskopy jednorázové - kompatibilní se stávajícími monitory Ambu aView 2 Advance, které jsou aktuálně používány na dotčených pracovištích FNOL | bronchoskop musí být určen k jednorázovému použití
bronchoskop musí být sterilní
bronchoskop musí být flexibilní
bronchoskop musí být bez latexu
bronchoskop musí mít port pro připojení odsávačky
bronchoskop musí mít přerušovač sání
bronchoskop musí mít ergonomickou rukojeť se snadno dostupnými ovládacími prvky pro možnost intuitivního ovládání jednou rukou - snadná manipulovatelnost
bronchoskop musí mít barevnou optiku s vysokým rozlišením
bronchoskop musí mít kameru s kvalitním LED osvětlením na konci katetru
bronchoskop musí být nabízen ve 3 velikostních variantách, které jsou barevně odlišeny:
1) průměr 3.8mm; minimální průměr intubační roury 5 mm
2) průměr 5.0mm; minimální průměr intubační roury 6 mm
3) průměr 5.8mm; minimální průměr intubační roury 7 mm
délka flexibilní části nabízeného bronchoskopu musí být minimálně 60 cm
úhel rozhledu bronchoskopu musí být minimálně 85°
variabilita pracovního kanálu musí být 1.2 mm - 2.8 mm dle velikosti jednorázového bronchoskopu
bronchoskop je vybaven veškerými potřebnými přípojnými kabely ke stávajícím monitorům Ambu aView 2 Advance
expirace min. 12 měsíců
UDI kód (doplnit v případě, že produkt má kód již přidělený )
Poznámka: Použití firemních názvů, obrázků či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají obdobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.