## MTP
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-001051 - Bronchoskopy jednorázové II
Název a typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
2 ks systémů s ovládacími tablety (monitory) k jednorázovým bronchoskopům v případě, že nejsou kompatibilní se stávajícími monitory Ambu aView 2 Advance, které jsou aktuálně používány na dotčených pracovištích FNOL. Musí se jednat o plně komplexní a přenositelný systém.
Název | Popis | ANO/NE | poznámky/skutečné parametry/odkazy
2 ks systémů určených k bronchoskopům popsaným - viz níže, přičemž každý jednotlivý systém obsahuje vlastní ovládací tablet (monitor) | systém s velikostí monitoru min. 12"
systém s vysokým rozlišením min. 1920 x 1080 pixel (full HD)
systém musí umožňovat práci bez napájecího adaptéru
systém musí být schopný bateriového provozu po dobu min. 1.5 hodiny
systém musí mít dynamickou kontrolu jasu, kontrastu a vyvážení bíle barvy
systém musí mít databázi pacientů s funkcí ukládání fotografií a video dokumentaci k danému pacientovi
systém musí mít velikost hardisku, pro ukládání fotografiií a video dokumentace, min. 32 GB
systém musí mít funkci exportu klinických dat na externí USB jednotku
systém musí mít výstup SDI
k systému musí jít připojit min. 3 různé velikosti jednorázových brochoskopů - dle níže uvedené specifikace bronchoskopů
každý jednotlivý nabídnutý systém obsahuje držák ovládacího tabletu (monitoru) na infuzní stojan (IV Pole)
předpokládaná životnost systému - po dobu trvání bezplatné výpůjčky 1 rok
Bronchoskopy jednorázové | bronchoskop musí být určen k jednorázovému použití
bronchoskop musí být sterilní
bronchoskop musí být flexibilní
bronchoskop musí být bez latexu
bronchoskop musí mít port pro připojení odsávačky
bronchoskop musí mít přerušovač sání
bronchoskop musí mít ergonomickou rukojeť se snadno dostupnými ovládacími prvky pro možnost intuitivního ovládání jednou rukou - snadná manipulovatelnost
bronchoskop musí mít barevnou optiku s vysokým rozlišením
bronchoskop musí mít kameru s kvalitním LED osvětlením na konci katetru
bronchoskop musí být nabízen ve 3 velikostních variantách, které jsou barevně odlišeny:
1) průměr 3.8mm; minimální průměr intubační roury 5 mm
2) průměr 5.0mm; minimální průměr intubační roury 6 mm
3) průměr 5.8mm; minimální průměr intubační roury 7 mm
délka flexibilní části nabízeného bronchoskopu musí být minimálně 60 cm
úhel rozhledu bronchoskopu musí být minimálně 85°
variabilita pracovního kanálu musí být 1.2 mm - 2.8 mm dle velikosti jednorázového bronchoskopu
bronchoskop je vybaven veškerými potřebnými přípojnými kabely k systému - viz ve výše uvedené specifikaci
expirace min. 12 měsíců
UDI kód (doplnit v případě, že produkt má kód již přidělený )
Poznámka: Použití firemních názvů, obrázků či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají obdobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.