## technické specifikace Část I
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-001053-01 „Úpravna vody pro OKB“
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu na 1 ks úpravny vody pro laboratorní účely pro Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc včetně provedení zaškolení personálu.
Specifikace zařízení | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Přístroj musí mít certifikace dle ČSN EN ISO 3696+A1:1995 jakost vody pro analytické účely, pro 2. stupeň jakosti vody
Přístroj musí mít minimální výkon stanice 200 l/hod
Přístroj musí být uložen v nerezovém montážním rámu
Přístroj musí mít výtěžnost surové vody min. 50 % (RO jednotka musí obsahovat min. 3 ks RO modulů pro zajištění maximální výtěžnosti surové vody)
Přístroj musí být schopen plně automatického provozu
Přístroj musí mít inteligentní PLC řídící jednotku s displejem, tato jednotka musí být vybavena komunikačním rozhraním pro vzdálenou správu a monitorování na nadřazeném monitorovacím systému, komunikační protokol ModBus, BacNet. Komunikační rozhraní musí být konstruováno tak, aby po výpadku proudu a obnovení napájení bylo navázání komunikace s nadřazeným monitorovacím systémem bez jakéhokoliv zásahu a bylo plně automatické. Minimální zobrazovací hodnoty:
· stavy: zapnuto - vypnuta - výroba - regenerace
· poruchové hlášky
· digitální snímání pracovních tlaků (vstup, výstup)
· vodivost permeátu za RO + iontoměničem
· stav vody v zásobnících
· měření času provozu stanice
· zobrazení % výtěžnosti surové vody
· digitální snímání průtoků (surové vody, permeátu, koncentrátu, recirkulace)
· zobrazení všech hodnot na displeji řídícího systému
Přístroj musí být schopen nastavení limitních parametrů (min. pracovní tlaky, vodivost apod.)
Přístroj musí mít záznam provozních stavů se zápisem do paměti PLC
Přístroj musí být schopen dálkového přenosu všech sledovaných parametrů. tj. vstupní tlak, výstupní tlak za vysokotlakým čerpadlem, průtok permeátu, koncentrátu a recirkulace, sledování chybových stavů – limitní stavy všech pracovních tlaků, limitní stavy vodivostí vody (za RO stanicí, za demikolonami případně v cirkulační smyčce), výpadek vysokotlakého čerpadla
Přístroj musí mít napojení na vzdálený přístup servisního střediska dodavatele
Přístroj musí mít možnost napojení na stávající zásobní nádrž s propojením ovládání automatického dopouštění přes PLC RO stanice.
K zásobní nádrži možnost připojení oplachové rotační trysky s dostatečným rozstřikem pro velikost / rozměr zásobní nádrže, dále musí být možnost doplnění vzduchového mikrobiálního filtru s dostatečným průtokem vzduchu, pro zajištění mikrobiální čistoty vody v zásobní nádrži.
Na zpáteční větvi z cirkulační smyčky do zásobní nádrže napojit redukční ventil pro udržení konstantního tlaku v cirkulační smyčce
Přístroj musí umožňovat napojení celé stanice na stávající cirkulární smyčku (fy Aqual Česká)
Přístroj musí mít rozměry maximálně: š-800 x h-1.000 – vč. zásobní nádrže (omezeno prostorovými možnostmi).
Přístroj musí být konstruován tak, aby po obnovení napájení byl jeho provoz obnoven bez jakéhokoliv zásahu a byl plně automatický
Součást dodávky | ano/ne
vstupní mechanický filtr o průměru minimálně 4“ – 20“ / 5µ s minimálním průtokem 1,5 m³/hod.
možnost napojení stávajícího změkčovacího zařízení (řídícího ventilu Clack) na řídící systém, možnost odpojení produkce demivody při regeneraci změkčovacího zařízení
dechlorační svíčkový filtr se spékaným aktivním uhlím o délce 20“
Součástí přístroje musí být pojistná filtrace 1 µm s min. průtokem 1,5 m³/hod
Uvedení rozpisu předpokládaného množství a hodnoty spotřebního materiálu nutného k provozu zařízení na 1 rok (při denní spotřebě cca 2,4 m3 demivody).
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ano/ne
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ano/ne
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let

## technické specifikace Část II
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-001053-02 „Úpravna vody pro SOUD“
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu 1ks úpravny vody pro Ústav soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc včetně provedení zaškolení personálu.
Specifikace zařízení | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Přístroj musí být kompatibilní se vstupní vodou (destilovaná voda vyrobená pomocí reverzní osmózy - stupeň kvality vody II )
Přístroj musí mít plně automatizovaný provoz
Přístroj musí mít autodiagnostiku provozu, sledování opotřebení filtrů a UV lampy, sledování servisních intervalů
Přístroj musí mít UV lampu se dvěma vlnovými délkami 185/254 nm (fotooxidační modul pro eliminaci organických látek)
Přístroj musí připravit vodu s rezistivitou 18,2 MΩ.cm a vodivostí < 0,055 µS/cm, celkový organický uhlík < 5 ppb
Přístroj musí mít výkon úpravy vody 1,5 l/min
Přístroj musí mít koncový částicový 0,22 µm filtr
Napojení na stávající sytém (viz obrazová dokumentace) na náklady dodavatele
Hodnocený parametr - váha 10 bodů | ano/ne | ano = 10 bodů, ne = 0 bodů
Přístroj má display s parametry a měření TOC v realném čase
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ano/ne
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ano/ne
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let