## technické specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-001235 „Digitální dermatoskop“
Název a typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 ks digitálních dermatoskopů pro Kliniku kožních a pohlavních chorob včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ano/ne | poznámky/skutečné parametry/odkazy
Přístroj musí mít největší skutečné zorné pole o průměru minimálně 30 mm
Přístroj musí mát minimálně 3 úrovně intenzity světla
Přístroj musí být schopen minimálně 10ti násobného zvětšení
Přístroj musí být schopen dioptrické kompenzace
Přístroj musí mít přepínání mezi polarizovaným a nepolarizovaným osvětlením kůže
Přístroj musí mít vizuální signalizaci pro stav polarizovaného osvětlení
Přísroj musí mít bezprecedentní barevné podání s LED HQ
Přístroj musí být schopen zajistit vizualizaci čístého obrazu bez stínů, odlesků a rušivých skvrn
Přístroj musí mít achromatickou optiku
Přístroj musí být schopen kontaktního i bezkontaktního vyšetření
Přístroj musí být schopen digitalizace, tj. připojení redukce k fotoaparátu
Přístroj musí mít vizuální signalizace stavu baterie
Přístroj musí být lehce čistitelný a dezinfikovatelný
Přístroj musí být schopen operovat bez nabíjení baterie po dobu minimálně 150 min
Součást dodávky | ano/ne
Součást dodávky je USB kabel s lékařsky schváleným zásuvným napájecím zdrojem
Součástí dodávky prachotěsné pouzdo
Součást přístroje je kontaktní disk se stupnicí
Součástí dodávky je nástavec pro vyšetření težko dostupných míst
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ano/ne
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ano/ne
Délka záruky minimálně 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let