## technické specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2023-000017 „Centrifuga“
Název a typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks centrifugy pro Hemato-onkologickou kliniku včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ano/ne | poznámky/skutečné parametry/odkazy
Centrifuga musí být chlazená a mít funkci předchlazení
Centrifuga musí mít teplotní rozsah v rozmezí minimálně od -9 do +40 ° C
Rychlost rotace musí být možné nastavit minimálně v rozmezí 500 - 14 000 rpm (otáček za minutu)
Centrifuga musí dosáhnout minimálního počtu 3 500 otáček za minutu (RPM) s výkyvným rotorem
Centrifuga musí mít kapacitu zkumavek s kónickým dnem:
- minimálně 4x 4 ks x 50 ml falkonky
- minimálně 4x 8 ks x 15 ml falkonky
Centrifuga musí mít rotorovou komoru vyrobenu z nerezové oceli
Centrifuga musí mít automatické zamykání a odemykání víka
Centrifuga musí mít mikroprocesorové řízení, digitální a dobře čitelný displej, odolnou bezespárou klávesnici (možno ovládat i v rukavicích) a bezúdržbový motor
Centrifuga musí automaticky přepočítávat otáčeky na odstředivou sílu
Centrifuga musí mít nastavitelnou rychlost otáček, čas odstřeďování a teplotu
Centrifuga musí umožnit nastavení času v rozmezí min 1 až 99 minut, nepřetržitý chod a krátkodobé točení („short spin“)
Centrifuga musí mít paměť minimálně pro 6 programů
Centrifuga musí mít výměnné rotory s automatickou identifikací
Centrifuga musí mít minimálně 9 rychlostí rozběhu a 9 rychlostí brždění
Centrifuga musí být kompatabilní pro použití různých rotorů, závěsů, adapterů.
Centrifuga musí být napájena z běžné zásuvky 230V/50Hz
Centrifuga musí mít adaptéry na plastové i skleněné zkumavky s uzavíratelným víčkem pro zabránění úniku aerosolu
Součást dodávky | ano/ne
Součástí dodávky musí být výkyvný rotor, který dosahuje minimálního počtu 3 500 otáček za minutu (RPM)
Součástí dodávky je výkyvný čtyřmístný rotor, tento rotor musí být odolný vůči chemikáliím a musí být autoklávovatelný
Součástí dodávky musí být závěsy do rotoru a adaptéry pro:
- minimálně 4x 4 ks x 50 ml falkonky
- minimálně 4x 8 ks x 15 ml falkonky
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ano/ne
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ano/ne
Délka záruky minimálně 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let