## Technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2023-000312
Dermatomy
Typ/název zařízení
výrobce
Typ/název zařízení
výrobce
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks bateriového dermatomu pro Centrální operační sály a sterilizace; a 1 ks bateriového dermatomu a 1 ks meshdermatomu pro Oddělení plastické chirurgie včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Dermatom
Přístroj je určen k odběru kožních štěpů/ transplantátů
Přístroj musí být napájen pomocí baterie/baterií, a nevyžaduje tedy připojení do sítě
Přístroj musí mít seřizovací mechanismus pro nastavení tloušťky kožních štěpů v rozmezí minimálně 0,2 až 1,2 mm
Přístroj musí mít nastavitelnou tlošťku kožních štěpů po 0,1 mm krocích
Přístroj musí mít zdvih čepele minimálně 3,1 mm
Přístroj musí mít maximální oscilační frekvenci 6500 min¯¹
Přístroj musí mít šířku řezu maximálně 78 mm
Přístroj musí mít šířku řezu nastavitelnou pomocí minimálně 10 chlopní a šířce minimálně 8 mm
Přístroj musí mít titanový povrch
Přístroj musí mít pojistku proti samovolnému spuštění
Přístroj musí být napájen pomocí Li-Ion baterie
Součást dodávky
Součást dodávky každého dermatomu je 40 ks čepelí s přístrojem kompatabilních
Součást dodávky každého dermatomu jsou 2 ks baterií (1 ks v přístroji a 1 ks náhradní), které jsou určeny k napájení dermatomu
Součást dodávky každého dermatomu je dobíjecí jednotka určena k opakovanému dobíjení baterií
Mesh-dermatom
Přístroj musí být určen k síťování kožních štěpů/ transplantátů
Přístroj musí mít maximální hmotnst 5 000 g
Přístroj musí být vyroben z nerezové oceli
Délka a šířka síťovacích destiček přístroje musí být alespoň 220 ͯ 75 mm
Přístroj musí být schopen pracovat se síťovacími podložkami minimálně v poměrech 1:1.5, 1:3 a 1:6
Přístroj musí umožňovat nastavení přítlaku ke kožnímu implantátu
Součást dodávky
Součást dodávky mesh-dermatomu je 50 ks siťovacích podložek v poměru 1:1,5 a 20 ks síťovacích podložek v poměru 1:3
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let