## Specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
Analyzátor předního segmentu oka
VZ-2023-000381
název/typ zařízení
výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu včetně provedení zaškolení personálu, zajištění záručního a pozáručního servisu na 1 ks analyzátoru předního segmentu oka pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Olomouc
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky */ skutečné parametry
Přístroj musí být určen k zobrazení, snímání a analýzu předního segmentu oka (rohovky) bezkontaktní metodou pomocí integrovaného světelného zdroje a snímací kamery s CCD snímači
Přístroj musí být min. s manuálním zaměřením a doostřením oka pacienta a s automatickým i manuálním spuštěním měření pro analýzu přední i zadní strany rohovky
Součástí dodávky musí být měřící kamerová hlava s příslušným softwarem pro výsledné vyhodnocení a analýzu vyšetřovaného oka pacienta
Součástí je integrovaný světelný zdroj pro osvětlení segmentu oka pomocí modré LED diody (475 nm)
Součástí měřící hlavy musí být min. 2 integrované kamery, kdy jedna kontroluje pacientovu fixaci a druhá rotuje kolem oka v min. úhlu 0 - 360° a provádí výslednou analýzu na základě min. 130 tisíc naměřených bodů vyšetřovaného oka pacienta
Rotační kamera pracuje na principu tzv. Scheimpflugovy kamery - 3D analyzátor přední komory zachycující Scheimpflugovy obrazy přední komory (prostor mezi rohovkou a sítnicí)
Měřící rozsah měřící hlavy musí být min. 3 - 35 mm
Součástí musí být vyšetřovací software pro vytvoření tzv. tomografických map pro analýzu přední a zadní strany rohovky. Tomografii tvoří trojrozměrný model předního segmentu a Scheimplugovy obrazy řezu předního segmentu oka
Scheimpflugova kamera - 3D analyzátor přední komory. Rotační kamera zachycující Scheimpflugovy obrazy přední komory, u kterých lze nastavit orientaci roviny řezů - horizontální, vertikální a sagitální rovinu
CCD snímací kamera musí zaznamenávat min. 12, 25, nebo 50 snímků ve stejných odstupech 180°
Přístroj musí mít funkci pro provedení kalibrace
Pracovní vzdálenost přístroje musí být min. 80 mm od oka
Přístroj musí mít technologii pro redukci šumu
Přístroj musí mít integrovaná fixační světla pro vyšetření předního segmentu oka
Přístroj musí být upevněn na elektricky výškově nastavitelném stolku (není součástí dodávky)
Hmotnost přístroje musí být max. 15 kg
Hlava kamery musí být plně pohyblivá min. ve 3 osách (X-Y-Z)
Přístroj musí mít joystic s předozadním ovládáním posunu celé hlavy přístroje a také posun po osách X-Y s ovládáním měřící hlavy přístroje
Měření a detekce plošné tloušťky rohovky (pachymetrie) v rozsahu celého povrchu oka bez nutnosti umrtvení oka
Vyšetření optické denzitometrické čočky a rohovky, Fourierova Zernike analýza, vyšetření šedého zákalu, 3D analýza přední komory, detekce keratokonu, detekce ektanázie
Analyzátor katarakty - denzitometrie čočky a rohovky
Šířka komorového úhlu, zakřivení rohovky, zkalení čočky apod.
Topometrie pro detekci keratokonu na základě hodnocení nejtenčí tloušťky rohovky
Normativní pacientská databáze
Součástí systému musí být SW pro pacientskou databázi s prohlížením a exportem pořízené databáze (min. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo)
SW systému musí umožňovat export dat min. ve formátech rastrových obrázků (např. JPG, TIFF, PNG) včetně anonymizace dat
Zachování kompatibility se stávajícími daty vyšetřených pacientů, data jsou pořízena na analyzátoru předního segmentu Pentacam Scheimpflu, dodávaný systém musí umět tyto dříve naměřená data zpracovat
Přístroj musí být napájen z běžné zásuvky 230 V / 50 Hz s délkou přívodního kabelu min. 3 m
Součást dodávky
Součástí dodávky je měřící a hodnotící software, bezpečnostní aktualizace zdarma po celou dobu životnosti přístroje
Součástí dodávky musí být min.1 licenční klíč pro zobrazení výsledků na jiných PC
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument s upřesněním strany dokumentu, kterým dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek