## MTP
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2023-000431 - Ureterorenoskopy jednorázové flexibilní včetně výpůjčky pracovní stanice s monitorem
typ/název, výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu jednorázových ureterorenoskopů flexibilních a výpůjčka pracovní stanice s monitorem pro Urologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc
Technické požadavky
Jednorázový flexibilní ureterorenoskop | ANO/NE | Poznámky/skutečné parametry
Jednorázový flexibilní ureterorenoskop určený k použití pro vizualizaci orgánů, dutin a kanálů v močových cestách (močové trubice, měchýře, močovodu, renálních pohárků a papil) transuretrálním nebo perkutánním přístupem. Lze jej také použit ve spojeni s endoskopickým příslušenstvím k provádění různých diagnostických a léčebných výkonů v močových cestách.
Maximální průměr distálního konce včetně čipové kamery a led světla 7,7F
Maximální průměr těla ureterorenoskopu 9,5F
Minimální průměr pracovního kanálu 3,6F
Digitální CMOS čip v distálním konci
Světelný zdroj zabudovaný v madle uretereskopu
Pracovní délka nástroje min. 68 cm
Nutnost minimálně 3 vstupních portů – voda, laserové vlákno, pracovní nástroj
Plně kompatibilní s laserovými vlákny
Ovládání probíhá přes madlo nástroje
Doba využitelnosti minimálně 4 hod
Obraz je přenášen na dotykovou obrazovku pracovní stanice
Optická pracovní vzdálenost v rozmezí minimálně 2–50 mm
Směr pohledu 0 stupňů
Zorné pole minimálně 85 stupňů
Délka nástrojového kanálu 82 cm
Požadovaný max. úhel ohybu 270 stupňů
Požadovaný poloměr minimálního zahnutí 8 mm
Minimální průtok při zavedeném vlákně (230µm) 21 ml/min
Minimální průtok při zavedeném košíku (1.9 F) 7 ml/min
Stupeň ochrany proti vniknutí tekutin IPX2
Expirace min. 12 měsíců
UDI kód (doplňte v případě, že produkt tento kód má již přidělený )
1 ks Monitor + 1ks Pracovní stanice (vozík/stojan) | ANO/NE | Poznámky/skutečné parametry
jednorázová výpůjčka na dobu platnosti smlouvy na průběžné dodávky jednorázových ureteroskopů
náklady spojené s dodáním instalací, uvedení do provozu včetně provedení zaškolení personálu musí být zahrnuty v nabídkové ceně
specifikace dotykového LCD monitoru | ANO/NE | Poznámky/skutečné parametry
typ/název, výrobce:
Velikost LCD displeje: min. 17" 5 : 4
Rozlišení: 1 280 x 1 024 pixelů
specifikace vozíku /stojanu pro umístění LCD monitoru
typ/název, výrobce:
Stojan s min. 4 kolečky, z toho min. 2 bržděné
Výškově nastavitelný - min. v rozsahu 30 cm
Servisní podpora na dobu výpůjčky pro 1 ks Monitoru + 1 ks Pracovní stanice | ANO/NE | poznámky
Předpokládaná životnost systému po dobu trvání výpůjčky.
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony po dobu výpůjčky zdarma.
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s platnými zákony.
Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu výpůjčky.
Nástup na opravu do 2 pracovních dnů od nahlášení, bezplatná výměna náhradního přístroje v případě opravy delší než 5 pracovních dní.