## technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2023-000701
Veřejná zakázka malého rozsahu: "Dewarova nádoba včetně příslušenství II"
Název/typ zařízení, výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu včetně provedení zaškolení personálu, zajištění záručního a pozáručného servisu na 1 ks dewarovy nádoby včetně příslušenství pro Hemato-onkologikou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky *
Nádoba musí být určen pro bezpečný transport tkáňových vzorků a štěpů k translantaci
Nádoba musí mít absorpční kapacitu min. 6,4 l
Nádoba musí mít statickou dobu pro její naplnění min. 11 dní
Nádoba musí mít min. nominální denní odpar 0,64 l/den
Nádoba musí mít pojmout minimálně 4 kazety (výška x šířka x hloubka) 27 x 14 x 1 cm
Nádoba musí mít max. rozměry (hrdlo x vnější průměr x výška) 220 x 400 x 690 mm
Nádoba musí mít prázdná max. hmotnost 15 kg
Nádoba musí být napojena na monitorovací systém, který je využívan na procovišti FNOL HOK, SW CRYUS fy KESA, na náklade dodavatel (SW i HW) včetně všech licencí třetí stran
Součást dodávky
Součást dodávky je kompatabilní přepravní vozík
Součást dodávky je transportní obal na nádobu
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek