## technické specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2023-000719 „Hydromasážní vana“
Název a typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks vany pro masáž horních končetin pro Oddělení rehabilitace včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ano/ne | *poznámky/skutečné parametry/odkazy
Vana musí být určena pro vířivou masáž horních končetin.
Vana musí mít min. 12 hydromasážních trysek.
Vana musí mít min. kontinuální režim vířivé masáže
Vana musí mít plynulou regulaci přivzdušnění hydromasáže.
Vana musí mít mechanický proplach hydromasážního systému.
Vana musí mít časovač procedur.
Vana musí mít digitální ukazatel teploty napouštěné vody i vody ve vaně.
Vana musí být vyrobena z akrylátu s antibekteriální vrstvou nebo se sklolaminátu
Vana musí mít oplachovou sprchu.
Vana musí mít fóliový dotykový displej součástí pultu.
Vana musí mít termostatickou 1/2" napouštěcí baterii.
Vana musí mít pacientské tlačítko pro spuštění alarmu.
Vana musí být připojena na stávající odpady 50 mm a vodovodní přípojku teplé i studené vody 2 x 1/2".
Součást dodávky | ano/ne | *poznámky/skutečné parametry/odkazy
Součást dodávky je pojízdná židle s chromovou konstrukcí a kruhem pro nohy.
Součástí dodávky je likvidace stávající hydromasážní končetinové vany.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ano/ne
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ano/ne
Délka záruky minimálně 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Ekologická likvidace stávající hydromasážní vany.
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek