## technické specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2023-000828 „Modul pro neinvazivní měření krevního tlaku“
Název a typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks modulu pro neinvazivní měření krevního tlaku během ergometrického vyšetření pro Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ano/ne | *poznámky/skutečné parametry/odkazy
Přístroj musí být kompatabilní se stavajícím bicyklovým ergometrem Ergoselect 4M a s EKG softwarem Schiller CS-200 Office Ergospiro.
Přístroj musí být určen k neinvazivnímu měření krevního tlaku a SpO2 pomocí ušního senzoru.
Přístroj musí analyzovat Korotkovi zvuky.
Přístroj musí být vhodný pro automatickíé měření v průběhu ergometrického vyšetření.
Přístroj musí mít barevnou obrazovku, na které musí být zobrazena minimálně hodnota systolického a diastolického tlaku, tepové frekvence, střední arteriální tlak, pulzní tlak a SpO2.
Přístroj musí propisovat naměřené hodnoty do výsledného pdf protokolu naměřeného pro vyšetření na ergometru Ergoselect 4M.
Součást dodávky | ano/ne | *poznámky/skutečné parametry/odkazy
Součást dodávky jsou manžety pro měření krevního tlaku o velikostech S (18-26 cm), M (25-35 cm) a L (35-45 cm)
Součást dodávky je opakovatelně použitelný ušní senzor pro měření SpO2.
Součást dodávky je systém pro uchycení přístroje na stávající diagnostickou stanici.
Součást dodávky je napájecí kabel.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ano/ne
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ano/ne
Délka záruky minimálně 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek