## Technická specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
" EKG Holter pro Neurologickou kliniku"
veřejná zakázka malého rozsahu VZ-2023-000864
název/typ zařízení, výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu a provedení zaškolení personálu, zajištění záručního a pozuáručního servisu na 2 ks EKG holteru pro Neurologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky *
Přístroj je určen ke kontinuálnímu monitorování EKG po dobu minimálně 24 hodin a následnému zpracování naměřených hodnot
Přístroj musí být kompatibilní se stávajícím SW BTL CardioLab
Přístroj musí mít délku záznamu min. 24hodin
Přístroj musí mít nekomprimovaný digitální záznam do interní paměti
Přístroj musí mít záznam minimálně 3 kanálů EKG
Přístroj musí mít záznam plné křivky
Přístroj musí mít USB rozhraní pro stahování dat do PC
Přístroj musí mít frekvenční rozsah minimálně 0,05 Hz až 60 Hz při -3dB
Přístroj musí mít vzorkovací frekvenci minimálně 175 Hz
Přístroj musí mít rozlišení minimálně 10 bitů
Přístroj musí zobrazovat signál na LCD displeji
Přístroj musí mít funkci detekci kardiostimulátoru s nastavitelným prahem citlivosti
Přístroj musí mít pacientské tlačítko pro záznam symptomů
Přístroj musí být napájen pomocí baterií nebo akumulátorů typu AA nebo AAA s možností uživatelské výměny
Součást dodávky
Zařízení musí být dodáno kompletně pro okamžité použití
Součást záznamníku musí být 5-ti svodový pacientský EKG kabel
Součást záznamníku musí být ochranné pouzdro na nošení, včetně pásku, řemínku nebo klipu k upevnění
Součást dodávky musí být 1x hardwarový USB klíč k popisovací stanici
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek