## MTP
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2023-001227 - Materiál spotřební k pupilometru
Název a typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Průběžné dodávky senzorů k 2 ks přístrojů pro přesné měření reaktivity zornic (pupilometry) s příslušenstvím . Musí se jednat o plně komplexní systém.
Název | Popis | ANO/NE | poznámky/skutečné parametry/odkazy
2 ks přístrojů (pupilometrů) určených k přesnému měření reaktivity zornic, umožňujích sledování trendu reaktivity zornic u kriticky nemocných pacientů po srdeční zástavě, traumatickém poškození mozku či poškození mozku (bezplatná výpůjčka) | Přístroj má interpretace výsledků pomocí všeobecně používaného neurologického indexu NPI umožňující zhodnocení stavu pacienty vůči normě.
Přesnost má maximální odchylku +/- 0,03 mm měření
Přístroj má maximální rozsah měřené zornice 1-9 mm
Přístroj má bateriový provoz s možností napájení z dokovací stanice.
Přístroj umožňuje využívat spotřební materiál zamezující kontaktu mezi přístrojem a tělem pacienta
Přístroj má bezdrátový přenos dat do archivačního softwaru.
Přístroj má podpůrný archivační software kompatibilní s formátem Excel.
Přístroj se ovládá pomocí dotykového LCD displeje.
Přístroj má možnost přehrání videozáznamu měření.
| Přístroje měří min. tyto uvedené parametry: | ANO/NE | poznámky/skutečné parametry/odkazy
Maximální velikost zornice před zúžením
Průměr zornice při maximálním zúžení
% změny (Velikost-MIN) / Velikost jako %
Doba pro zahájení zúžení od iniciace světelného podnětu
Průměrná rychlost zužování zornic vyjádřená v milimetrech za sekundu
Maximální rychlost zužování zornic, kde průměr zornic reaguje na záblesk světla, vyjádřeno v milimetrech za sekundu
Průměrná rychlost zornic po dosažení nejvyššího zúžení, kdy se zornice snaží o návrat do původní klidové velikosti, měřeno v milimetrech za sekundu
| Součást dodávky ke každému přístroji jsou: | ANO/NE | poznámky/skutečné parametry/odkazy
1 kus dokovací stanice vč. napájecího adpatéru
1 kus archivačního softwaru, který je kompatibilní s formátem Excel.
1 kus čtecího zařízení určeného pro přenos naměřených dat z přístroje do PC
| Další požadavky | ANO/NE | poznámky/skutečné parametry/odkazy
předpokládaná životnost systému - po dobu trvání bezplatné výpůjčky
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a souvisejících prováděcích vyhlášek - po celou dobu trvání veřejné zakázky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití a zajištění oprávnění zaměstanců FNOL k provádění instruktáže uživatelů zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a souvisejících prováděcích vyhlášek po celou dobu trvání veřejné zakázky
Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu výpůjčky.
Nástup na opravu do 2 pracovních dnů od nahlášení, bezplatná výpůjčka náhradního přístroje v případě opravy delší než 5 pracovních dnů.
Název spotřebního materiálu | Popis | ANO/NE | poznámky/skutečné parametry/odkazy
Senzor pro měření pupilometrie | Jedná se o jednorázový spotřební materiál určený pro výše popsaný přístroj, který svým použitím snižuje riziko nosokomiálních nákaz
Senzor slouží jako záznamové medium pro uložení dat jednoho pacienta a umožňuje následné zobrazení trendu
Použitím senzoru je zajištěno standardizování měření (je jasně definována vzdálenost přístroje od zornice pacienta)
Minimální kapacita senzoru je 168 bilaterálních měření (týdenní monitoraci pacienta s frekvencí 1 hodina)
Musí být označen kódem UDI
Délka expirace minimálně 12 měsíců
Poznámka: Použití firemních názvů, obrázků či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají obdobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.