## technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
veřejná zakázka malého rozsahu VZ-2023-001382 s názvem " Kryo-ablační přístroj"
Název/typ zařízení, výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu, provedení zaškolení personálu, zajištění záručního a pozáručního servisu na 1 ks kryo-ablačního přístroje pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Olomouc.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Přístroj musí být určen ke kryoanesteziologickým zákrokům.
Přístroj musí jako pracovní méduium využívat oxid uhličitý (- 78 °C), nebo oxid dusný (- 89 °C).
Přístroj mus mít LCD displej, na kterém jsou zobrazovány veškeré informativní parametry, relevantní k prováděnému zákroku.
Přístroj musí mít integrovaný neurostimulátor, který rozliší minimálně senzorické a motorické nervy.
Přístroj musí mít stimulační frekvence minimálně 1 a 2 Hz pro motorickou stimulaci.
Přístroj musí mít stimulační frekvence minimálně 50, 100, 150 a 200 Hz pro senzorickou stimulaci.
Přístroj musí mít nastavitelnou šířku impulzů minimálně 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 ms. Dále musí mít nastavitelnou šířku impulzů v rozmezí 2.0 - 5.0 ms.
Přístroj musí být ovladatelný pomocí nožního spínače a dotykové obrazovky. (součástí dodávky)
Přístroj musí mít minimálně 2 mrazící módy (freezing modes).
Součást dodávky
Součást dodávky je vozík pod přístroj.
Součást přístroje je kompletní příslušenství pro připojení k CO2 lahvi.
Spotřební materiál
Součástí nabídky je předpokládaný odběr spotřebního/opotřebitelného materiálu po celou dobu životnosti přístroje (8let). 15 vyšetření za rok, tj. 120 vyšetření za 8 let. Uchazeč dále uvede kompletní katalogový seznam spotřebního/opotřebitelného materiálu s nabídkovými cenami.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let