## Technická specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
veřejná zakázka malého rozsahu ev. č. VZ-2023-001468
IPL – zdroj intenzivního širokopásmového pulsního světla
název/typ zařízení, výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu včetně provedení zaškolení personálu, zajištění záručního a pozáručního servisu na 1 ks přístroje IPL (zdroj intenzivního širokopásmového pulsního světla) pro Kliniku chorob kožních a pohlavních Fakultní nemocnice Olomouc.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Přístroj musí být určen k šetrné fotoepilaci, fotostimulaci tonusu pleti a k fotorejuvenaci
Přístroj musí mít certifikaci zdravotníckého prostředku ISO 13485
Přístroj musí být schválený pro medicínskou indikaci
Přístroj musí mít systém SRE, který zajišťuje stabilitu energií
Přístroj musí ošetřit minimálně kožní fototypy 1 - 4
Přístroj musí mít dvojitou optickou filtraci
Přístroj musí fotoepilovat černé, hnědé i světlé ochlupení
Přístroj musí dosahovat intenzit v minimálním rozsahu 12 až 20 J/cm² během fotoepilace tmavého ochlupení
Přístroj musí dosahovat intenzit v minimálním rozsahu 6 až 21 J/cm² během fotoepilace světlého ochlupení a během fotorejuvenace
Přístroj musí díky fotostimulaci tonusu pleti redukovat vrásky, stimulovat produkci kolagenu a elastinu, a zvyšovat pružnost kůže
Přístroj musí díky fotorejuvenaci redukovat zarudnutí, a sjednocovat odstín kůže
Životnost jednoho aplikátoru musí být minimálně 60 000 záblesků
Záblesk musí ošetřit povrch kůže minimálně v rozmezí 7,5 cm² až 3,75 cm²
Délka zábleksu musí být minimálně v rozmezí 2 až 100 ms
Rychlost pulzu musí být alespoň 1 záblesk za sekundu
Součást dodávky
Součást dodávky je násadec pro fotoepilaci ochlupení
Součást dodávky je násadec pro fotorejuvenaci
Součástí dodávky jsou ochranné brýle pro zdravotnický personál a pro pacienta
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek
účastník doplní takto označená pole