## I. část
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
Název veřejné zakázky: Farmaceutická lednice a chladící skříň
ČÁST I: Farmaceutická lednice | VZ-2024-000113-01
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu včetně provedení zaškolení personálu, zajištění záručního a pozáručního servisu pro 1 ks farmaceutické lednice pro Kliniku plicních nemocí Fakultní nemocnice Olomouc.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky*
Přístroj musí být vhodný pro skladování biologických vzorků a léčiv
Přístroj musí vyhovovat normě DIN 58345
Přístroj musí mít fixně nastavenou teplotu na +5°C
Přístroj musí mít prosklené dveře s izolačním sklem s možností záměny strany otevírání dveří
Přístroj musí mít opticko-akustický alarm pro signalizaci otevřených dveřích, poklesu/nárůstu teploty, výpadku napájení elektrickým proudem
Přístroj musí obsahovat průchodku pro externí čidlo na měření teploty.
Přístroj musí mít dynamický systém chlazení
Přístroj musí mít minimálně jeden chladící okruh a minimálně jeden kompresor
Přístroj musí mít ventilátor pro optimální rozložení teploty v celém vnitřním prostoru přístroje
Přístroj musí mít automatický způsob odmrazování
Přístroj musí mít vnější digitální ukazatel vnitřní teploty
Přístroj musí mít zámek dvěří.
Přístroj musí mít minimálně dvě výškově nastavitelné nohy.
Přístroj musí mít vnitřní osvětlení prostoru
Přístroj musí být skříňového typu a musí mít minimální užitný objem 435 litrů
Přístroj musí mít minimálně 5 kusů výškově nastavitelných polic, každá o nosnosti minimálně 45 kg
Přístroj musí mít max. vnější rozměry (v x š x h) 1800 x 750 x 780 mm z důvodu prostorového umístění a transportní trasy
Přístroj musí mít přípravu pro automatický monitorovací systém teploty a vlhkosti – dle již používaného standardu ve FNOL. (systém ConWin – dodavatel Condata) – centrální stanice.
Součást dodávky | ano/ne
Součástí dodávky je vstupní validace.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ano/ne
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ano/ne
Délka záruky minimálně 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* doplňte takto označené a v poznámce uveďte konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládáte splnění požadovaných minimálních technických požadavků

## II. část
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
Název veřejné zakázky: Farmaceutická lednice a chladící skříň
ČÁST II: Chladící skříň | VZ-2024-000113-02
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu včetně provedení zaškolení personálu, zajištění záručního a pozáručního servisu pro 1 ks chladící skříně na míru pro Hemato-onkologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky*
Přístroj musí mít nastavitelný rozsah teplot v rozmezí minimálně od 2 do 24 °C.
Přístroj musí mít vnitřní užitý objem maximálně 100 l.
Přístroj musí mít funci automatického odmrazování.
Přístroj musí mít vnitřní osvětlení.
Přístroj musí mít vnitřní rozměry maximálně (v x š x h) 52 x 60 x 41 cm.
Přístroj musí mít vnitřní šířku 50,5 cm ± 10%
Přístroj musí mít minimálně výstup RS-485.
Přístroj musí mít minimálně 2x teplotní snímače a 1 x dveřní snímač.
Přístroj musí mít vnitřní prostor z nerezu.
Přístroj musí zobrazovat teplotu uvnitř na vnějším digitálním displeji.
Přístroj musí mít minimálně 2 police.
Přístroj musí mít zámek dvěří.
Přístroj musí mít stranově zaměnitelné prosklené dveře.
Přístroj musí mít vnější povrch bílé barvy.
Přístroj musí být vybaven integrovaným monitorovacím systémem MS Falcon. A musí být napojen do cenltáního systému MS Falcon na náklady dodavatele.
Přístroj musí být vybaven bezpečnostním termostatem s optickým a akustickým alarmem.
Přístroj musí vyhovovat normě DIN13277:2022-5.
Součást dodávky | ano/ne
Součást dodávky je vstupní validace přístroje a kalibrace teplotní snímačů.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ano/ne
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma. Uživatel si bude provádět el. revizi po celou dobu životnosti přístroje (i v době záruky) na vlastní náklady.
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ano/ne
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* doplňte takto označené a v poznámce uveďte konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládáte splnění požadovaných minimálních technických požadavků