## TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
"Bariatrické lůžko"
veřejní zakázka malého rozsahu VZ-2024-000136
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, provedení zaškolení personálu, zajištění záručního a pozáručního servisu na 1 ks bariatrického lůžka pro Fakultní nemocnici Olomouc.
Typ/název zařízení:
Výrobce:
Technické požadavky | ANO / NE | poznámky* /skutečné parametry
Specifikace
Lůžko musí mít nosnost minimálně 500 kg a musí mít integrovaný vážící systém.
Lůžko musí mít zdvih minimálně 400 mm a výška ložné plochy musí být nastavitelná minimálně v rozmezí 450-850 mm.
Lůžko musí mít dvojitá antistatická plastová kolečka o průměru minimálně 150 mm a musí mít 5. aretační kolečko.
Lůžko musí mít 4 plastová nározová kolečka v rozích.
Lůžko musí mít elektrické polohování a integrovanou záložní baterii.
Lůžko musí mít plně trasparentní ložnou plochu z HPL. Držák RTG kazety pod zádovým dílem
Lůžko musí mít šířku ložné plochy min. 100 cm
Autoregrese zádového dílu lůžka musí být minimálně 12 cm.
Autoregrese stehenního dílu lůžka musí být minimálně 6 cm.
Lůžko musí mít minimálně tyto úhlové náklony: trendelenburg / antitrendelenburg minimálně 14° / 14°, elektrický laterální náklon minimálně 15° / 15°.
Maximální úhel náklonu zádového dílu lůžka musí být 72°.
Maximální úhel náklonu stehenního dílu lůžka musí být 35°.
Maximální úhel náklonu lýtkového dílu lůžka musí být 26°.
Lůžku musí mít minimálně 2 ks eurolišty s minimálně 6 ks háčků.
Součást dodávky | ANO / NE | poznámky* /skutečné parametry
Součást dodávky je ruční ovladač s LCD displejem, na kterém je zobrazena minimálně váha pacienta.
Součást dodávky je hrazda a hrazdička, infuzní stojan.
Součást dodávky je pasivní matrace s minimální tlošťkou 15 cm.
Součást lůžka je nožní ovladač, který má nastavené minimálně 6 ovládacích funkcí.
Součástí dodávky je baterie.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ANO / NE
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ANO / NE
Délka záruky minimálně 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek