## tech. specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2024-000174 - "Intrakraniální stenty vaskulární II"
Technické požadavky |  | ANO / NE | Poznámky
• Samoexpandibilní intrakraniální nitinolový stent určený pro léčbu aneuryzmatu mozkových tepen s nepříznivou anatomií krčku, metodou stentem asistované embolizace aneuryzmatu.
• Konstrukce pletení stentu umožňuje hladké přizpůsobení se tvaru anatomie cévy bez nežádoucího vyčnívání materiálu do prostoru aneuryzmatu.
• K zajištění vynikající vizibility sentu musí být tento opatřen po celé své délce dvěma RTG kontrastními podélnými dráty, které umožňují sledovat rozvíjení stentu na nativním RTG obraze.
• Pro atraumatické a hladké umístění vůči stěně cévy musí být stent opatřen zaobleně rozšiřujícími se konci.
• Stent musí být dodán připraven na vlastním vodícím drátu, který po rozvinutí stentu zůstává v jeho vnitřním lumen, čímž zajišťuje přístup pro jeho případnou remodelaci.
• Stent je možno po otevření ≤ 90 % délky opět zavřít a provést jeho repozici.
| Požadované minimální spektrum rozměrů stentu | ANO / NE | Poznámky
• pro cévy o průměrech: min. od 3,10 mm do 6,5 mm / délka stentu: min. 12 mm až 75 mm
| • konkrétně požadujeme tyto rozměry: | ANO / NE | Poznámky
» pro cévy o průměrech: od 3,10 mm do 4,25 mm = délka stentu: 12; 18; 25; 30; 35 a 50 mm
» pro cévy o průměrech: od 4,25 mm do 5,30 mm = délka stentu: 15; 20; 25; 30; 40; 50; 75 mm
» pro cévy o průměrech: od 5,30 mm do 6,50 mm = délka stentu: 25; 30; 35; 50; 60; 75 mm
• Každý stent musí být dodán v sadě, která obsahuje: - samotný nitinolový samoexpandibilní stent - vhodný mikrokatétr určený pro zavedení stentu
• expirace min. 12 měsíců
• UDI kód (není hodnotícím kritériem, doplnit pouze v případě, že produkt/ty tento kód má již přidělený)
Poznámka: Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.