## TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
"Čističky vzduchu II"
veřejní zakázka malého rozsahu VZ-2024-000181
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, provedení zaškolení personálu, zajištění záručního a pozáručního servisu na 17 kusů vysoce výkonných mobilních čističek vzduchu s příslušenstvím. S pětistupňovým filtračním systémem, které účinně eliminují kouř, prach, viry, bakterie, roztoče, pyly, pachy a jiné znečisťující látky v ovzduší velkých uzavřených prostor a na pokojích pacientům a snižují tak riziko přenosu vzduchem přenosných nákaz a infekcí mezi pacienty navzájem a zdravotnickým personálem a pacienty a rovněž neutralizují nežádoucí biologické pachy spojené s léčbou pacientů, a to pro II. Chirurgickou kliniku (4 ks), Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy (4 ks), Onkologickou kliniku (4 ks), I. Interní kliniku (2 ks), Hemato-onkologickou kliniku (2 ks) a Urologickou kliniku (2 ks) Fakultní nemocnice Olomouc.
Typ/název zařízení:
Výrobce:
Technické požadavky | ANO / NE | poznámky* /skutečné parametry
• 17 kusů vysoce výkonných profesionálních čističek vzduchu (4x II. CHIR, 4x PLIC, 4x ONKO, 2x I. IK, 2x HOK, 1x UROL)
• čističky vzduchu musí umožnit eliminaci znečišťujících látek a pachů ve velkých uzavřených prostorech, kde se pohybuje větší počet osob, jako jsou například čekárny, vyšetřovny anebo i pokoje pacientů
• čističky vzduchu musí být vysoce výkonné, mít minimálně pětistupňový filtrační systémem
• čističky vzduchu musí mít předfiltr zachycující např. větší částice prachu viditelné lidským okem
• čističky vzduchu musí mít filtr zachycující mikročástice prachu, pylu, plísní a bakterií a to minimálně HEPA H13 s účinností až 99,95%
• čističky vzduchu musí mít filtr zachycující pachy, odéry a plyny organického původu prostřednictvím uhlíkového filtru tvořeného aktivním uhlíkem
• čističky vzduchu musí mít fotokatalytický filtr ničící mikroorganismy včetně bakterií a virů (např. chřipkových virů, SARS, COVID-19 apod.) prostřednictvím pasivní vrstvy nano TiO2 a UV zářiče ve spektru C s vlnovou délkou světla cca 253 nm
• čističky vzduchu musí mít ionizátor uvolňující záporně nabité ionty, které aktivně neutralizují množení virů a bakterií a snižuje riziko šíření viru prostřednictvím kapének
• čističky vzduchu musí vytvářet minimálně 4x106 pcs / m3 aniontu
• čističky vzduchu musí mít vysokou účinnost čištění, minimálně 800 m³ / h s CARD (Clean Air Delivery Rate)
• čističky vzduchu musí mít vzduchový výkon minimálně 700 m³ / h
• čističky vzduchu musí umožnit účinně čistit vzduch v místnosti o velikosti až 100 m2
• čističky vzduchu musí mít minimálně tři rychlostní stupně
• čističky vzduchu musí mít senzor kvality ovzduší PM 2,5
• čističky vzduchu musí mít signalizaci výměny filtru
• čističky vzduchu musí mít dotykový panel ovládání na přístroji
• čističky vzduchu musí mít dálkové ovládání přístroje
• čističky vzduchu musí mít minimálně tři pracovní režimy – automatický, manuální a noční
• čističky vzduchu musí mít časovač a dětský zámek
• čističky vzduchu musí být mobilní, pojízdné na kolečkách opatřených aretací
• čističky vzduchu musí mít maximální hlučnost při nejvyšším výkonu do 65 dB
• součástí každé čističky vzduchu musí být veškeré příslušenství a spotřební materiál (např. filtry, UV lampa apod.) nezbytný k okamžitému provozu přístroje
• čističky vzduchu musí být napájeny ze sítě 230 V / 50 Hz a součástí každé musí být síťový napájecí kabel
• čističky vzduchu musí mít prohlášení o shodě s certifikátem CE
• jednoduchá obsluha a ovládání přístroje, snadná údržba a manipulace
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek