## technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2024-000189 „Univerzální elektrická lůžka II“
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu 12 ks nemocničních elektricky polohovatelných lůžek pro Kliniku nukleární medicíny, 2 ks pro Oddělení alergologie a 2 ks pro KUČOCH 2ks pro I.CHIR včetně provedení zaškolení personálu.
Specifikace univerzálních elektrických lůžek (18ks) | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
18 ks nemocničních elektricky polohovatelných lůžek pro dospělé pacienty standardního oddělení
nemocniční lůžka musí být pevné stabilní konstrukce s minimální nosností 300 kg
nemocniční lůžka musí mít čtyř segmentovou ložnou plochu o požadované velikosti ložné plochy minimálně 200 x 90 cm
maximální vnější rozměr lůžka (d x š) 220 x 99,5 cm (bez prodloužení)
nemocniční lůžka musí mít elektromotory zajišťující plynulé polohování
nemocniční lůžka musí mít elektricky nastavitelnou výšku ložné plochy v rozsahu minimálně 40-78cm
nemocniční lůžka musí mít elektricky nastavitelnou Trendelenburgovu a anti-Trendelenburgovu polohu
nemocniční lůžka musí mít elektricky nastavitelnou polohu kardiacké křeslo
nemocniční lůžka musí mít elektricky nastavitelný zádový s automatickým zastavením v 30st a stehenní díl a mechanicky nebo elektricky nastavitelný lýtkový díl
nemocniční lůžka musí mít mechanické odblokování zádového dílu pro CPR polohu
nemocniční lůžka musí být vybavena dvojitou autoregresí
nemocniční lůžka musí mít odnímatelná plastová čela s aretací
nemocniční lůžka musí mít integrované prodloužení ložné plochy minimálně o 30 cm snadno dostupné z nožního čela lůžka ovládané jednou rukou
Lůžko musí mít dělené dvoudílné plastové sklopné postranice ovládatelné jednou rukou o minimální délce ¾ délky lůžka a výšce nad nestlačenou matrací odpovídající normě ČSN EN 60601-2-52 s ergonomickým ovládáním, s integrovanými ovládacími prvky po obou stranách a pojistkou proti nechtěnému spuštění. Celková výška postranice musí být minimálně 39 cm.
nemocniční lůžko musí být vybaveno integrovanou záložní baterií
nemocniční lůžka musí mít sesterský ovládací panel s vizuální a zvukovou kontrolou a s možností uzamknutí ovládacích funkcí
nemocniční lůžko musí mít čtyři centrálně ovládaná brzditelná dvojitá kolečka o minimální velikosti 15 cm (průměr), umožňující aretaci jednoho z nich v přímém směru pro snadnou manipulaci s lůžkem
nemocniční lůžka musí mít ochranná nárazová horizontální kolečka v rozích lůžka
nemocniční lůžko musí být bezpečné konstrukce s odolným a omyvatelným povrchem
Specifikace pasivní antidekubitní matrace (18ks) | ano/ne
Matrace musí být vyrobena ze dvou typů pěn o různých vlastnostech, horní vrstva musí být vyrobena ze studené pěny hustoty min. 50 kg/m³ tloušťky min. 5 cm a spodní vrstva vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 40 kg/m³, po stranách musí být matrace vyztužena polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m³
Matrace musí poskytovat prevenci a léčbu dekubitů
Martace musí mít rozměry odpovídající lůžku výše, minimální výška matrace je 14cm.
Matrace musí mít snímatelný potah, s uzávěrem na zip na min. dvou stranách matrace s krytým proti zatečení
Materiál potahu musí být snadno omyvatelný, odolný běžným dezinfekčním prostředkům a musí být pratelný
Materiál potahu antidekubitní matrace musí být nepropustný, voděodolný, prodyšný vodním párám
Příslušenství každého univerzální elektrického lůžka | ano/ne
hrazda s plastovou hrazdičkou pro pacienta (18 ks)
nerezový infuzní stojan k lůžku (18 ks)
pro 2 ks lůžek na KUČOCH: sklopná polička na čele lůžka
pro 2ks lůžek na Oddělení alergologie: Vertikální držák kyslíkové lahve
Specifikace pacientského nočního stolku (12ks pouze pro KNM) | ano/ne
provedení stolku – nahoře zásuvka s kvalitním výsuvem na ložiskách, nika, dole skříňka s dvířky
pojízdný, oboustranný stolek k lůžku, stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, NE dřevo či LTD)
odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů, ochranné lišty musejí být na obou delších stranách jídelní desky, přičemž vnitřní rozměr plochy jídelní desky mezi ochrannými lištami pro umístění jídelního tabletu musí být min. 600 x 300, jídelní deska s garantovanou nosností min. 8 kg uprostřed desky a min. 5kg na nejvzdálenějším okraji desky od korpusu stolku
integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání
zdvih jídelní desky v rozsahu min. 85 – 90 cm
4 kolečka z toho min. 2 brzditelná
design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky
Hodnocené parametry - váha celkově max. 20 bodů | ano/ne
Integrovaná mobilizační madla v hlavové a nožní části lůžka |  |  | ano = 10 bodů, ne = 0 bodů
Nejnižší bod ložné plochy |  |  | < 29 cm : 10 bodů ≥ 29 cm < 35 cm : 6 bodů ≥ 35 cm < 40 cm : 3 body ≥ 40 cm : 0 bodů
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ano/ne
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ano/ne
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let