## technická specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR "Polohovač a ofuk ke stabilizátoru pro operace srdce"
VZ-2024-000226
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky polohovačů a ofuků ke stabilizátoru pro operace srdce bez mimotělního oběhu na 48 měsíců do konsignačního skladu Kardiochirurgické kliniky.
Specifikace | ANO / NE | Poznámky/doplňující informace
Polohovač - Systém vakuového polohovače
• polohovač optimalizuje výkon tkáňového stabilizátoru při operacích na bijícím srdci
• členěná přísavná část pro uchycení apexu nebo části levé komory
• rychlé dosažení plného vakua (méně než 5 s)
• dlouhé pracovní rameno min. 21 cm
• silikonem pokryté branže přísavné části
• přívod vakua zpevněný drátem
• možnost sání minimálně až -250 mmHg
· UDI kód(doplnit pouze v případě, že produkt/ty tento kód má již přidělený )
Ofuk / ventilátorový postřikovač
• zlepšuje vizualizaci místa chirurgického zákroku při operacích na bijícím srdci
• Vlhkou mlhou čistí operační pole od krve a zlepšuje viditelnost
• Vlhká mlha nevysušuje tkáň
• Tvarovatelná, přizpůsobivá tuba
• Odlehčený materiál pro lepší manipulaci
• Dodáváno spolu s hadicovým setem
• Umožňuje připojení ke sterilnímu fyziologickému roztoku, který musí být natlakovaný na 150mmHg
• Průtok roztoku mezi 1 až 5 ml/min
• Připojitelné k nemocničnímu zdroji CO2 pod tlakem do max.344 kPa
• Možnost ovládání vypouštění vlhké mlhy dvěma způsoby – regulací průtoku roztoku nebo tlaku CO2
• Set obsahuje:
-aplikátor
-rolovací klapka
-Roberts klapka
-hadice na roztok
-hadice na CO2
-plynový filtr
· UDI kód(doplnit pouze v případě, že produkt/ty tento kód má již přidělený )
(*)pozn.: Použití firemních názvů, obrázků či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.