## min.tech.podm.
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2024-000258 - Kontejnery sterilizační včetně příslušenství
Technické požadavky
Název
číslo položky | Popis | katalog.číslo výrobce AESCULAP | ANO/NE | poznámky/skutečné parametry/odkazy
1 | Víko ke sterilizačnímu kontejneru vel. 1/1, s integrovaným filtrem, vnitřní rozměry 588 x 281 x 36 mm, vnější rozměry 593 x 294 x 37 mm, barva zelená | JP103
2 | Vana ke sterilizačnímu kontejneru vel. 1/1, bez perforace báze, vnější rozměry 592 x 274 x 247 mm | JK446
3 | Síto do sterilizačního kontejneru, vel. 1/1, bez nožiček, 4 mm perforace, vnitřní rozměry 538 x 251 x 92 mm, vnější rozměry 540 x 253 x 94 mm | JG224R
4 | Víko ke sterilizačnímu kontejneru vel. 1/2, s integrovaným filtrem, vnitřní rozměry 298 x 281 x 36 mm, vnější rozměry 303 x 294 x 37 mm, barva okrová - zlatá | JP124
5 | Vana ke sterilizačnímu kontejneru vel. 1/2, bez perforace báze, vnější rozměry 300 x 274 x 135 mm | JK342
6 | Síto ke sterilizačnímu kontejneru vel. 1/2, s nožičkami, 4 mm perforace, vnitřní rozměry 241 x 251 x 62 mm, vnější rozměry 243 x 253 x 76 mm | JF113R
7 | Vana kontejneru sterilizačního MINI, bez perforace báze (solid bottom), vnější rozměry 310 x 132 x 57 mm, vnitřní rozměry 274 x 126 x 52 mm | JK188
8 | Síto na nástroje, vnější rozměry 274 x 84 x 41 mm, vnitřní rozměry 267 x 78 x 34 mm, s víkem a sklopnou rukojetí, včetně 3 úložných vložek- držáků na nástroje (76 x 33 mm, 6 meziprostorů pro uchycení nástroje) | JG380R
9 | Víko ke sterilizačnímu kontejneru MINI, barva červená, vnější rozměry 305 x 140 x 25 mm | JK170
Další podmínky |  |  | ANO/NE
Jedná se o doplnění stávajícího vybavení na Ortopedickou kliniku FNOL. Nabízený sortiment je plně kompatibilní se stávajícími kontejnery a příslušenstvím výrobce Aesculap, které aktuálně používá dotčené pracoviště FNOL (Ortopedická klinika).
materiál van i vík kontejnerů - eloxovaný hliník (určený výhradně pro parní sterilizaci)
rozměry kontejnerů musí odpovídat normám EN 868-8 (770360)
Dostupnost kompatibilních identifikačních štítků. Barevné odlišení identifikačních štítků, popisky v českém jazyce a značení kontejnerů CE značkou, katalogovým číslem a strojově čitelným kódem typu 2D Datamatrix gravírovaný laserem (dle EN 9132), velikost min. 2,5 x 2,5 mm, kód musí obsahovat standardní značení UDI (Unique Device Identification) v systému strojového značení GS1, minimální obsažené údaje: stát, výrobce, katalog. číslo, sériové číslo.
Víka kontejnerů (vel. 1/1 a 1/2) musí mít integrovaný PTFE filtr validovaný na min. 2000 mycích a sterilizačních cyklů. (Týká se položek č. 1 a 4). Dodavatel do poznámky uvede min. počet mycích a sterilizačních cyklů a do závorky počet filtrů jež budou součástí dodávky káždého víka kontejneru. Dodavatel, který bude nabízet víka s integrovaným filtrem pro pokrytí min. 2000 mycích a sterilizačních cyklů musí ke každému víku dodat min. 3ks filtrů. Dodavatel, který bude nabízet víka s integrovaným filtrem pro pokrytí min. 5000 mycích a sterilizačních cyklů musí ke každému víku dodat min. 1ks filtru.
Do víka kontejnerů (MINI) musí být možné vložit PTFE filtry pro opakované použití, filtr validovaný na min. 1000 mycích a sterilizačních cyklů. (Týká se položky č. 9).
kontejnery musí být stohovatelné bez nepřiměřeného namáhání (stlačení) těsnění víka
zámek víka kontejneru musí být při uzavírání doprovázen charakteristickým zvukem zacvaknutí
snadná údržba, čištění
délka záruční doby minimálně 24 měsíců
Poznámka: použití firemních názvů, termínů, katalogových čísel či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají