## SPECIFIKACE
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
vzmr VZ-2024-000511 - Diagnostické monitory pro RTG
Konfigurace barevného diagnostického monitoru | výrobce, název, produktové číslo a typ diagnostických monitorů | Splňuje A / N
Certifikát zdravotnického prostředku | medicínský monitor, min. třídy I.
Typ monitoru | barevný min. IPS
Uhlopříčka | min. 30"
Formát | 16 : 10
Technologie panelu | min. TFT
Podsvícení | min. LED
Rozlišení | min. 6 Mpix (3280x2048 pixelů ) s funkcí dvou samostatných zdrojů signálu a rozdělení plochy monitoru na 2x3 Mpix (1640x2048 pixelů)
Svítivost | kalibrovaná 600 cd/m2, max. 1200 cd/m2
Kontrast | min. 2 000:1
Horizontální úhel pohledu | min. 178 stupňů
Vertikální úhel pohledu | min. 178 stupňů
Konektory | min. 2x Display Port IN 1.4, 1x DP OUT, USB Hub min. 1x IN, 2x OUT
Extra funkce minimálně | přední senzor pro průběžnou kontrolu kvality zobrazení
interní rekalibrace senzoru
automatické nastavení jasu při zobrazení textu
senzor okolního osvětlení
human senzor
SW pro samočinnou kalibraci a možnost nastavení pravidelných intervalů kalibrace ve spolupráci se serverem, který tyto hodnoty ukládá.
Monitoring parametrů | možnost kalibrace a sledování parametrů pomocí monitorovacího SW (minimálně v rozsahu: spolupráce s předním senzorem pro kontrolu kvality, kontrola nastaveného jasu, remote kalibrace pomocí předního senzoru, Dicom conformance test, měření dle normy IEC 62563-1)
Certifikát | min. EN 60601-1
Naklonění monitoru (tilt) | ano
Napájení | 230V, interní napájecí zdroj v monitoru
Barva | černá nebo obdobně tmavá
Konfigurace grafické karty | výrobce, název, produktové číslo a typ grafické karty | Splňuje A / N
Kompatibilita | Grafická karta podporuje dodávaný monitor
Interface | min. 3 x mDP (min. 3x redukce na DP nebo kabel mDP do DP)
Sběrnice | min. PCI Express 3.0 x16
Paměť | min.4GB RAM
vyplňte pouze v případě upgrade
Dodávka licencí monitorovacího SW PM Medivisor Cloud |  | Splňuje A / N
upgrade 60 ks licencí programu PM Medivisor Cloud na nejaktuálnější verzi pro OS Windows 11 Pro |  | zde uveďte verzi
vyplňte pouze v případě nového SW
Dodávka nového monitorovacího SW | výrobce a název | Splňuje A / N
Počet licencí stanic (stanice disponuje 1x dvojitý diagnostický monitor) |  | 10
Pořadavky na klienskou část SW | spolupráce s předním a externím senzorem pro kontrolu kvality, kontrola nastaveného jasu, remote kalibrace pomocí předního senzoru, Dicom conformance test, PlánovacÍ kalendář pro spouštění testů.
Serverová část (nová dodávka) | Cloudová služba | uveďte konkrétní plnění
HW server
Měření dle normy | lEC 62563-1
Splňuje A / N
Záruční doba | Záruka min. 60 měsíců na všechen dodaný SW a HW v režimu 5x9 s dobou odezvy NBD a vyřešením požadavku OnSite do 5 pracovních dní. Oprava nebo výměna za produkt ve stejné konfiguraci v místě instalace u odběratele. Všechny náklady v záruční době se servisem spojené včetně dopravy, přepravy a pod. nese na své náklady dodavatel.
Způsob provádění záručního servisu a podpory | Kontaktní místo pro nahlášení poruch, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod, nahlášení emailem či helpdeskovou aplikací nepřetržitě s reakcí NBD v uvedenou pracovní dobu.
Dodací termín včetně konfigurace a kalibrace zařízení | nejpozději do 14 dnů od oboustranného podpisu smlouvy.
DOPLŇTE TAKTO OZNAČENÉ BUŇKY