## tech. specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2025-000229 - "Senzor pro měření aktivity mozku při anesteziologických výkonech"
Technické požadavky: |  | ANO / NE | Poznámky
Senzor pro měření aktivity mozku při anesteziologických výkonech | senzor určený pro měření aktivity mozku při anesteziologických výkonech (signál EEG a FEMG) pro zpracování parametrů State Entropy a Response Entropy
senzor určený pro použití pro dospělé a děti (od dvou let)
senzor kompatibilní s měřícím modulem Entropie (výrobce GE Healthcare) - přístroj Carestation 650 (je v majetku FNOL a aktivně používán na KARIM FNOL) a s přístroji Aisys CS2 Et control eco (výrobce GE Healthcare) (jsou v majetku FNOL a aktivně používány na KVCHIR FNOL)
senzor kompatibilní s kabelem Entropie GE - REF M1050784 (výrobce GE Healthcare)
senzor lze bezpečně použít v průběhu elektrochirurgie a defibrilace
senzor zahrnuje 3 měkké elektrody s obsahem vlhkého gelu
doba použití senzoru min. 23 hodin
všechny materiály senzoru přicházející do styku s kůží jsou biokompatibilní
materiál potřebný pro přípravu pokožky před aplikací elektrod je součást balení
sterilní
jednorázový
ilustrativní vyobrazení:
| Další požadavky | ANO / NE | Poznámky
nabízený sortiment je připraven k okamžitému použití
nabízený sortiment je v souladu s aktuálně platnou legislativou v ČR
předložení vzorků - na vyžádání (předpoklad - 5 kusů)
exspirace - min. 6 měsíců od data dodání
Popis včetně vyobrazení, návod k použití v ČJ
UDI kód (není hodnotícím kritériem, doplnit pouze v případě, že produkt/ty tento kód má již přidělený)
Poznámka: Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.